博科核酸提取仪参数对比

| 型号 | BNP32 | BNP48 | BNP96 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★处理体积 | 20μl-1000μl | 20μl-1000μl | 20μl-1000μl |
| 样品通量 | 1-32 | 1-48 | 1-96 |
| ★磁珠回收率 | 大于98% | ≥98% | ≥98% |
| 孔板类型 | 96孔深孔板 | 96孔深孔板 | 96孔深孔板 |
| 提取孔间差 | CV小于3% | CV小于3% | CV小于5% |
| 磁 棒 | 32根 | 48根 | 96根 |
| ★加热温度 | 标配配加热模块（室温至+120℃） | 标配配加热模块（室温至+120℃） | 标配配加热模块（室温至+120℃） |
| ★震荡混合 | 多档可调 | 多档可调 | 多档可调 |
| 试剂种类 | 磁珠法开放式平台 | 磁珠法开放式平台 | 标配封闭提取（可选配磁珠法开放式平台） |
| 提取时间 | 10-60分钟/次（由所用试剂决定） | 10-60分钟/次（由所用试剂决定） | 15-60分钟/次（由所用试剂决定） |
| 操作界面 | 全中文7寸触摸操作界面 | 全中文7寸触摸操作界面 | 全中文10.1寸触摸操作界面 |
| ★内部程序 | 可储存>100组程序 | 可储存>5000组程序 | 可储存>100组程序 |
| ★安全门设计 | 安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 | 安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 | 安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 |
| ★程序管理 | 新建、编辑、删除程序 | 新建、编辑、删除程序 | 新建、编辑、删除程序 |
| 紫外照射 | 有 | 有 | 有 |
| ★气溶胶吸附 |  | 支持外接排气 | 内置过滤器 |

| 性能参数对比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | BNP32 | BK-HS32 |
| 核酸提取方式 | 磁珠法 | 磁珠法 |
| 样本通量 | 1-32 | 1-32 |
| 处理体积 | 20-1000ul | 20-1000ul |
| 处理时间 | 10min-40min，视具体样本个数和纯化程序而定。 | 15min-60min（主要看试剂） |
| 磁珠回收率 | ≥98% | ≥98%（纳磁是99%） |
| 提纯孔间差 | ＜3% | ＜3% |
| 磁棒磁通量 | 4000Gs | 4500Gs，可更换配件 |
| 控温范围 | 根据需求自定义裂解、洗脱温度，室温-120℃ | 室温-100℃，裂解与洗脱工位 |
| 预热功能 | 无 | 有，设置后可提前加热 |
| 震荡功能 | 有 | 有 |
| 震荡方式 | 三挡可调 | 上下震荡（1-3挡可调） |
| 模块工位 | 2 | 2 |
| 加热方式 |  | 加热膜 |
| 试剂开放性 | 开放 | 开放 |
| 样品保护功能 |  | 开机自检、断电保护、高温报警、过温保护 |
| 电机保护 |  | 工作期间磁体电机保持相对静止，延长电机和导轨寿命 |
| 消毒与去污染方式 | UV灯 | UV灯 |
| 照明灯 |  | 有 |
| 安全门设计 | 安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 | 仪器在打开安全门的情况下暂停工作 |
| 屏幕 | 7寸触摸屏 | 10.1寸电容触控屏 |
| 界面语种 | 中英文可自由切换 | 中英文可自由切换 |
| 操作系统 |  | windows系统 |
| 条码扫描 |  | 选配 |
| 项目存储 | 1-100个 | >1000个（内置32G存储空间） |
| 接口方式 |  | USB接口（可以选配以太网接口） |
| 内置风道 |  | 风道内置，可避免交叉污染，11级HEPA过滤网，能有效过滤内部气溶胶，防止交叉污染。 |
| IAP功能 |  | 具备，可随时在线升级固件 |
| 使用电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz | AC100-240V 50Hz/60Hz |

| 性能参数对比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | BK-HS96 | BNP96 |
| 样本通量 | 1-96 | 1-96 |
| 样本类型 | ⾎清、⾎浆、淋巴液、尿囊液、精液、唾液、痰液、肺泡灌洗液、⼝腔拭⼦、⽆细胞体液、细胞培养上清液或其他的液体样本。 | 血清、血浆、全血、分泌物、脱落细胞、组织、咽拭子、肛拭子、尿液、粪便等 |
| 处理体积 | 20-1000ul | 20-1000ul |
| 处理时间 | 15min-60min | 15min-60min |
| 核酸提取方法 | 磁珠法 | 磁珠法 |
| 试剂种类 | 开放，兼容各类试剂盒 | 标配封闭（可选配开放式） |
| 磁珠回收率 | ≥98% | 抽吸式磁珠法无磁珠回收率描述 |
| 磁棒磁通量 | 3000-6000Gs，可更换配件 |  |
| 温控范围 | 室温-105℃ | 室温-120℃ |
| 震荡方式 | 上下震荡（1-3挡可调）和水平震荡 | 上下震荡（1-3挡可调）和水平震荡 |
| 模块工位 | 6 | 6 |
| 低温保存功能 | 有 | 有 |
| 样品保护功能 | 开机自检、断电保护、高温报警、过温保护 |  |
| 电机保护 | 工作期间磁体电机保持静止，延长电机和导轨寿命 |  |
| 消毒与去污染方式 | UV灯，高效过滤器 | UV灯，高效过滤器 |
| 照明灯 | 有 | 有 |
| 安全门设计 | 仪器在打开安全门的情况下暂停工作 | 仪器在打开安全门的情况下暂停工作 |
| 操作系统 | windows系统 |  |
| 条码扫描 | 选配 |  |
| 项目存储 | >1000个 | >100个 |
| 接口方式 | USB接口（可以选配以太网接口） |  |
| 内置风道 | 风道内置，可避免交叉污染，11级HEPA过滤网，能有效过滤内部气溶胶，防止交叉污染。 | 风道内置，可避免交叉污染，11级HEPA过滤网，能有效过滤内部气溶胶，防止交叉污染。 |
| 使用电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz | AC100-240V 50Hz/60Hz |
| 净重 | 75kg | 70KG |
| 裸机尺寸 | 980*575*770mm | 770*530*585mm |
| 毛重 | 130kg | 95KG |
| 包装尺寸 | 1138*733*1028mm | 920*670*780mm |

| 性能参数对比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | BK-HS96 | BK-AutoHS96 |
| 样本通量 | 1-96 | 1-96 |
| 样本类型 | ⾎清、⾎浆、淋巴液、尿囊液、精液、唾液、痰液、肺泡灌洗液、⼝腔拭⼦、⽆细胞体液、细胞培养上清液或其他的液体样本。 | 血清、血浆、全血、分泌物、脱落细胞、组织、咽拭子、肛拭子、尿液、粪便等 |
| 处理体积 | 20-1000ul | 20-1000ul |
| 处理时间 | 15min-60min | 快速提取96测试≤30分钟；磁珠法提取48测试≤60分钟，96测试≤90分钟 |
| 核酸提取方法 | 磁珠法 | 快速提取法、磁珠法 |
| 试剂种类 | 开放，兼容各类试剂盒 | 封闭，仅可使用自产试剂盒 |
| 磁珠回收率 | ≥98% | 抽吸式磁珠法无磁珠回收率描述 |
| 磁棒磁通量 | 3000-6000Gs，可更换配件 |  |
| 温控范围 | 室温-105℃ | 室温-120℃ |
| 震荡方式 | 上下震荡（1-3挡可调）和水平震荡 | 全向液体涡旋混匀 |
| 模块工位 | 6 | 1 |
| 低温保存功能 | 有 | 有 |
| 样品保护功能 | 开机自检、断电保护、高温报警、过温保护 |  |
| 电机保护 | 工作期间磁体电机保持静止，延长电机和导轨寿命 |  |
| 消毒与去污染方式 | UV灯，高效过滤器 | 紫外灯功能，顶部外排系统，移动路径防污染功能 |
| 照明灯 | 有 | 有 |
| 安全门设计 | 仪器在打开安全门的情况下暂停工作 | 仪器在打开安全门的情况下暂停工作 |
| 操作系统 | windows系统 | win7系统 |
| 条码扫描 | 选配 | 样本扫描系统，支持多种条码 |
| 项目存储 | >1000个 | 程序封闭，项目数量与试剂盒种类相匹配 |
| 接口方式 | USB接口（可以选配以太网接口） | USB，RS232端口，支持LIS系统 |
| 内置风道 | 风道内置，可避免交叉污染，11级HEPA过滤网，能有效过滤内部气溶胶，防止交叉污染。 |  |
| 使用电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz | AC 220V 50Hz |
| 净重 | 75kg | 340kg |
| 裸机尺寸 | 980*575*770mm | 1320×850×1600mm |
| 毛重 | 130kg | 385kg |
| 包装尺寸 | 1138*733*1028mm | 上机1400*960*910mm 底柜1400*960*1110mm 侧板1500*960*260mm |